## 提交设备管理委员会汇总表
附件：一
雅安市第四人民医院2026年医疗设备采购目录
序号 | 设备名称 | 采购数量（台） | 挂网征集参数需求
1 | 中药熏蒸治疗机（双头） | 2 | 用途：适用于风湿、类风湿性关节炎、颈肩腰腿疼、关节僵硬、慢性软组织疼痛及骨关节疾病等导致的临床症状的辅助治疗，并可应用于中医科、中医治未病中心等进行瘢痕增生、经络疏通调理等辅助治疗。可做局部熏蒸。 基本需求：双通道（二个喷头），微电脑独立控制，有≥5英寸液晶屏；双头蒸汽，有温度监测功能，超温报警。治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；喷杆关节多角度旋转可调；漏电保护等。
2 | 连续性肾脏替代治疗仪 | 1 | 用途：通过人工替代肾脏功能，清除体内代谢废物、调节电解质和酸碱平衡、清除多余水分，起到紧急解毒的效果。 基本需求：支持（SCUF）、（CVVH）、（CVVHD）、（CVVHDF）治疗模式并支持其他模式扩展，支持热消毒（热冲洗）或化学消毒程序，具备开机自检及一键暂停/恢复功能功能， 配备可调节支架或移动推车，带锁定脚轮。标配压力传感器、加热袋、配套管路及滤器等
3 | 超声波治疗仪 | 2 | 用途：用于心血管疾病、脑中风引起的肢体运动障碍、软组织挫伤、便秘等，可改善血液循环、缓解肌肉痉挛、消肿止痛、促进炎症消退、促进神经修复和穴位刺激等作用。 基本需求：双通道输出，可独立调节。主机一个配置，≥5英寸液晶屏，有四种输出模式：连续、断续1、断续2、断续3，具有超温保护功能，自定义治疗处方数量≥10个，治疗探头≥2个。
4 | 医用控温仪 | 1 | 用途：通过水循环等物理方式，精确控制患者核心体温，用于顽固性高热及亚低温治疗。 基本需求：配备温度传感器（探头）≥2条，控温毯≥2张，控温帽2个，连接管路2组，配套台车1个。平均降温≥1.3℃/分钟，升温速率≥1℃/分钟，水温控制范围4℃—42℃，具备双路体温监测，内置锂电池，触摸屏等。使用寿命≥10年。
5 | 心电监护仪 | 2 | 用途：用于实时监测患者生命体征。 基本需求：配置心电图打印模块、有创血压监测模块、血流动力学监测模块，支持3/5导联，内置锂电池、触摸屏，智能报警，使用寿命≥10年。
6 | 心电监护仪 | 7 | 用途：用于实时监测患者生命体征。 基本需求：配置心电图打印模块，支持3/5导联，内置锂电池、触摸屏，智能报警，使用寿命≥10年
7 | 经颅重复磁刺激治疗仪1 | 1 | 用途：用于神经、精神、康复等疾病等的辅助治疗。 基本需求：1.标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激； 2.支持扩展圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型，凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型等； 3.具有电动吸液和电动排液功能； 4.通道数：2通道； 5.传输方式：有线传输，非无线传输 6.刺激模式 :单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整； 7.支持双人同时治疗，可完全独立调节。 8.设备使用年限≥10年。
8 | 经颅重复磁刺激治疗仪2 | 4 | 用途：用于神经、精神、康复等疾病等的辅助治疗。 基本需求：1.主机采用一体化模块设计，一机双拍； 2.刺激线圈符合YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准。 3.至少包含两种阈值测定模块. 4.中文界面 5.能实现电脑操作，内置专家方案、病历管理。 6.能实现单脉冲、重复脉冲、爆发式脉冲刺激等多种刺激模式自由调整。 7.支架可以上下任意调节，也可以360度任意旋转固定。 8.一机双拍，支持双人同时治疗，并能完全独立调节不同模式。 9.设备使用年限≥10年。
9 | 空气压力波治疗仪 | 4 | 用途：用于预防患者深静脉血栓。 基本需求：主机一体化设计，配备上肢、下肢等多种规格的气囊套筒，多种治疗模式，具备梯度压力调节功能，各腔室压力可独立调节或调过，充气气囊为4腔或6腔，可同时对两个肢体进行治疗。
10 | 全胸震动排痰仪 | 6 | 用途：用于肺部分必物排出困难，或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者。 基本需求：配置标准全胸充气背心套件及简易半胸充气胸带套件，显示屏等；具有治疗模式选择，压力选择、时间设定等功能；
11 | 呼吸机（有创无创一体） | 1 | 用途：辅助或控制患者的呼吸，确保机体获得足够的氧气并排出二氧化碳。 基本需求：1.包含VCV, PCV, SIMV, PSV, CPAP, S/T等核心模式。2必须实时显示压力、容量、流量、频率波形和数值，监测氧浓度。3.具备高/低压力、高/低潮气量、高/低分钟通气量、窒息通气、电源中断、气源故障等报警。4.电池待机时间应不少于2小时，确保转运安全。
12 | 无创呼吸机 | 1 | 用途：主要用于辅助患者呼吸，改善通气功能 . 基本需求：1.无创呼吸机主机配备集成控制系统、气流传感器、压力传感器等模块，可根据预设治疗模式自动调整输出。2.呼吸湿化器：搭配MR系列湿化水箱，可对呼吸气体进行湿化处理。3.配备AI氧传感器